南通市启东生态环境局2026年度机动车尾气遥感监测运维项目

市场询价公告

南通市启东生态环境局2026年度机动车尾气遥感监测运维项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购项目概况

（一）采购预算：本项目采购预算为8.8万元。

- （二）服务范围及内容

- 1.运维内容和频次要求

| 序号 | 工作内容 | 频次 | 估算年需量（次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡检内容，检查主要遥测主机、副机、工控机运行情况、硬盘空间等是否可正常工作。 | 每天一次 | 365 |
| 2 | 标气对遥测系统标定校准。 | 每天4次 | 1500 |
| 3 | 空调冷凝器用刷子清理一次，散热片用水清洗一次。 | 每周一次 | 52 |
| 4 | 检查空调排水管，确定无堵塞现象，以免造成室内滴水。 | 每周一次 | 52 |
| 5 | 遥测主机、辅机窗片清灰 | 每周一次 | 52 |
| 6 | 空调过滤网清洗，并加固空调紧固件 | 每月一次 | 12 |
| 7 | 遥测主机系统维护及定期对遥测数据进行人工筛查，剔除误判数据，保证提交给采购人的检测数据准确可靠 | 每月一次 | 12 |
| 8 | 设备遥感设备，工控机、摄像系统、速度传感器、车辆识别系统进行大修维护 | 每季度一次 | 4 |
| 9 | 对LED清理及检修 | 每季度一次 | 4 |
| 10 | 更换标气瓶，不使用时确保钢瓶阀门处于关紧状态 | 每季度一次 | 4 |
| 11 | UPS使用时尽量保持环境温度在15-25℃之间。长期不使用情况下，建议每隔3个月充电一次 | 每季度一次 | 4 |
| 12 | 系统常规硬件保养（系统光路/信号采集/处理系统调整和校准） | 每季度一次 | 4 |
| 13 | 尾气检测光源中紫外光源使用寿命最大为2000小时，由我公司运维人员定期前去更换 | 每2000小时 | 4 |
| 14 | 软件维护（含系统所需所有软件维护及更改） | 每季度一次 | 4 |
| 15 | 尾气检测光源中国标绿光光源使用寿命最大为半年，由我公司运维人员定期前去更换 | 每两季度一次 | 2 |
| 16 | 速度测量校准 | 每两季度一次 | 2 |
| 17 | 环境条件监测设备校准 | 每两季度一次 | 2 |
| 18 | 尾气检测光源中红外光源使用寿命最大为5000小时，由我公司运维人员定期前去更换 | 每5000小时 | 2 |
| 19 | 遥感检测系统中的斩波电机使用寿命1年 | 每年更换一次 | 1 |
| 20 | 设备检定 | 按国家检定规程要求 | \ |
| 21 | 设备损坏维修及故障处理 | 出现异常时 | \ |
| 22 | 运行情况统计，如发现有超标车辆及时通报局监控中心 | 每月一次 | 12 |
| 23 | 发现有超标车辆及时预警 | 每次发现有超标车辆及时通报局监控中心 | \ |

- 2.供应商在运维时需根据运维内容和频次要求列出详细的工作内容以及故障类型和处理措施。

- 3.供应商对在运维过程中更换的部件需要列出清单。

- 4.供应商在进场前需提供2名自动监控（气）运行工上岗证。

- 5.遥测系统运维工作主要分为日常运维和质控管理两大类。根据《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）、《江苏省机动车遥感监测系统建设及运行管理技术要求（试行）》等相关要求，定期检查遥测点位运行环境、仪器设备、数据传输、光线光源等运行状态，及时处理故障，做好预防性维护工作，同时做好监测质控管理，确保数据的可溯源和可靠性。

- 6.遥测系统运维供应商必须建立专业化运维团队，运维技术人员必须具备机动车遥测相关专业知识，积极参加相关技术培训。供应商必须将运维技术人员资料向我局备案，如有人员变动，须书面报告并及时提供替代人员资料。

- 7.供应商需建有技术平台，满足数据安全存储、系统及数据高效、可靠和安全运行的要求；满足遥感监测设备统一管理、及时恢复故障的要求；满足机动车遥测数据及时上报，实现国家、省、市三级联网和数据共享的要求。

- 8.供应商需制订明确的巡检计划，定期对系统设备进行巡检，记录巡检日志；实施“日监视、周巡检”日常管理制度，即每日至少两次远程实时监视并存取数据，每周至少一次到现场检查维护，远程监视及维护维修工作必须记录备查。现场检查维护情况，需通过南通市机动车遥感监测平台上传运维记录及运维照片。

- 9.供应商需定期检查机动车遥测设备，黑烟车智能抓拍识别设备，设备计量检定，系统软件、网络及设备服务器等。

- 10.遥感监测点位设备需每天校准一次，并在系统里自动记录，校准须使用标准气体且在有效期内。

- 11.遥测系统设备维修与保养、遥测数据管理与上报按照《江苏省机动车遥感监测系统建设及运行管理技术要求（试行）》规定内容执行。

- 12.遥测系统设备在使用过程中，每6个月应按《江苏省机动车遥感监测系统建设及运行管理技术要求（试行）》规定进行一次准确度检查，通过准确度检查方能继续使用。

- 13.突发事件保障

- （1）当有故障发生时，立即采取措施排除故障，在规定的时间内到达现场。设备年度的不可用时间不多于5天。

- （2）采购人有特殊需要时，做到随叫随到，保证2个小时内到达现场，紧急故障要在2小时内解决。

- （3）供应商维护人员相对固定，供应商需安排有经验的运维人员，要求供应商在接到采购人的维修通知后需30分钟内做出响应，运维人员做到认真填写运维记录，并做到维护人员在故障突发时随叫随到。

（三）服务周期与服务地点

1.服务周期：自合同签订之日起至2026年12月31日。

2.服务地点：采购人指定地点。

（四）质量要求

供应商服务必须符合采购需求以及采购人内部管理服务要求。确保服务时限、保质保量，如发生不配合的情况，扣除服务费用。

- （五）项目验收

- 1.采购人的监督检查以不定期抽检的方式进行，抽检要在现场跟踪1个监测周期，并查阅运行记录。按照仪器说明书及国家有关机动车遥感监测技术要求对仪器性能指标进行检查。成交供应商应协助采购人完成检查。

- 2.在成交供应商运维期结束后，采购人将组织验收小组根据采购文件和供应商响应文件对供应商所供运维护服务进行验收评分。如评分结果不合格，履约保证金不予退还。

- 3.采购人每半年对成交供应商开展一次运营维护工作考核，依据本项目维护内容的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次大于80分为合格。

- （六）项目材料归档

- 全面收集应归档的文件材料，切实留存工作痕迹，真实记录，加强收集，确保归档文件材料的齐全和完整。

- （七）数据归属及保密

- 本项目所形成的数据归采购人所有。未经采购人授权，供应商无权使用数据或将数据发送给任何第三方。

- （八）安全风险及纠纷

- 1.供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由供应商自行承担。

- 2.供应商运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。供应商与所派遣的人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

- （九）其他约定事项

- 1.本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用（即2026年招标，2027年和2028年沿用），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，一年合同期满后，采购人可自主决定是否续签下一年度合同。如采购人因未获得预算批复或次年预算压减或需求变化等其他原因经书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，供应商自行承担相应风险。如果中标（成交）供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

- 2.本项目合同价包含2026年1月1日至本项目合同签订日期间的服务费，供应商中标后应把此服务期间的费用按中标价的计价方式结算给服务单位。

二、报价供应商的要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.报价供应商必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力的合法企业单位。

三、约定事项

1.参与报价的单位需将市场询价报价表、有效营业执照和其他相关证明材料（如有）于2026年3月19日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至南通市启东市汇龙镇紫薇中路718号，联系人：徐先生，联系电话:18901481738。或发送电子扫描件至18901481738@163.com邮箱。

2.报价费用说明：本项目报价包括人工、差旅、备件、耗材、税金、使用培训、会务费、技术指导（含现场服务、领导汇报等）、2026年1月1日至本项目合同签订日期间的服务费等所有与本项目相关的一切费用，费用一次包定不再增加，请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

3.所有报价材料必须加盖报价单位公章。

4.采购资金的支付方式：银行转账。

5.采购资金的支付时间、条件：合同签订生效六个月内，预付合同金额的30%，运维期结束后一个月内根据考核情况支付合同余款。备注：每次付款前，成交供应商应按采购人要求开具合法发票，对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

南通市启东生态环境局

2026年3月16日

附件：

市场询价报价表

| # 项目名称 | # 南通市启东生态环境局2026年度机动车尾气遥感监测运维项目 |
| --- | --- |
| # 报价 | # 人民币大写： # （¥： 元） |

注：

- 1.本表须机打并加盖报价单位公章，手填无效、改动无效、复印件无效。

- 2.本表后请附上相关材料并加盖报价单位公章。

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价联系人电话：

日期：        年        月        日