南通市启东生态环境局2026年度通启河口水文水质气象浮标站运维项目

市场询价公告

南通市启东生态环境局2026年度通启河口水文水质气象浮标站运维项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购项目概况

（一）采购预算：本项目采购预算为19.664万元。

- （二）采购内容及需求

- 为保障通启河口水文水质气象浮标站的正常运行，保障综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装的浮标站进行运行管理。运行维护单位采取竞争性磋商的方式确定，依据国家、省、市政府采购有关规定，如出现严重影响维护质量的重大事件可提前中止合同。

- 采购内容为1个浮标1套自动监测仪表及配套设备、监测系统的运行维护（包含人工、 交通、运行网络费、数据软件平台，并提供备品备件、有证标样、校准用便携仪等）。

- 1.本次采购的项目为通启河口水文水质气象浮标站运维及管理，本次招标的站点及托管运维的主要监测设备如表 1 所示。

- 表 1 浮标站及系统主要托管监测仪器

| 编号 | 名称 | 监测方式 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标标体 | / | / |  |
| 2 | 多普勒ADCP剖面海流仪 | 在线监测 | 流速、流向 |  |
| 3 | LOFFT一体化气象站 |  | 风速、风向、气温、气压、湿度、降雨量 |  |
| 4 | YSI EX02多参数水质监测仪 |  | pH、温度、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素a、蓝绿藻 |  |
| 5 | Systea三氮一磷营养盐监测仪 |  | 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总磷 |  |
| 6 | 光谱法COD传感器 |  | COD |  |
| 7 | GPS | / | 经纬度 |  |
| 8 | 方位传感器 | / | 方位 |  |
| 9 | 北科驿唐数据远传设备 | / | 数据传输 |  |

- 2.全面贯彻质量方针,建立符合国家标准的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高浮标站的运行质量，并达到以下指标：数据有效捕获率达到90%；系统有效运行率达到90%。

- 3.根据服务内容，供应商在报价中应包含表2所列各部分工作的费用：

- 表 2  报价应含的各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件、易耗品 | 设备、配件、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 租船费，码头费，吊机费，日常出海巡查费，人工费、差旅费、交通费、通讯费等其他费用。 |
| 3 | 设备和软件系统维修保养费 | 根据维护经验，计算设备和软件系统日常维修费用 |
| 4 | 质量控制费 | 标准物质、校准液等质量控制工作产生的费用以及运维终端设备 |
| 5 | 年度维修等 | 按照按照要求进行年度维护的服务内容，如浮体、链条及附件深度维护，油漆，电焊修理，电池，太阳能板更换等其他费用。 要求进行年度维护的服务内容，如箱体浮体外饰更新等。 |

- （三）对供应商的总体要求

- 1.供应商资金应保证充足。

- 2.供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

- 3.供应商运维技术人员须专科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事过相关系统建设和运维工作二年以上。

- 4.成交供应商应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案，年度维修，备机提供），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

- 5.成交供应商应列明运维及管理期间的各项费用预算开支（运维、年度维修）。

- 6.在运维及管理期间，在合同约束范围内成交供应商拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

- 7.在运维及管理期间，成交供应商应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交供应商必须接受采购人代表的定期或不定期检查和考核。

- 8.不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

- 9.财产保护：委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软 件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购单位所有。成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好浮标站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

- 10.成交供应商应提供完整的运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

- 11.对供应商装备的要求：

- （1）供应商应为本项目配备系统软件专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便 携式电脑、万用表、远程数据查询系统、移动运维终端等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

- （2）供应商为实施本项目，保证2名运维技术人员，配1台车，从事浮标站现场的日常运行和维护管理工作，保证法定节假日期间系统的正常运行。

- （3）运行管理中所用器件、备品、耗材和配件由成交供应商承担，应达到相应的质量要求，使用前需经采购确认，并应保证一周更换到位。

- （四）对供应商提供服务的要求

- 1.供应商应系统建立自动站托管运行维护制度，建立文件化的日常运行体系，根据采购文件的要求明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

- 2.成交供应商须针对自动站系统和中心监控平台制定年度保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、仪器的性能测试检查、软件更新升级及安全保障等内容。成交供应商负责对自动站设备进行定期校准、核查、比对、性能测试，满足国家、省及采购人的有关质控要求。

- 3.按照国家、省及采购人浮标站运行管理办法，开展日常维护和比对工作。成交供应商应配合采购人进行自动站质量保证和质量控制工作，并随时接受采购人的工作考核及质量考核。

- 4.成交供应商技术人员应遵守浮标站安全管理条例规定，确保站点及周围整洁有序。成交供应商技术人员的安全责任及交通食宿等开支由成交供应商承担。

- 5.成交供应商保证在运营维护管理期内，日常工作日8小时不断人，节假日或非工作时间有值班人员，确保监测有效数据捕获率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求，有效运行率≥90%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。协助采购人做好自动站应急监测。

- 6.双方建立定期会商报告制度，原则上每个星期一成交供应商向采购人汇报上周运行情况和本周工作计划。成交供应商认真、及时做好维护记录，汇总自动站每周运维情况，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- （1）自动站现场维护记录（通过运维终端实时上报）；

- （2）自动站运行月报；

- （3）自动仪器设备故障及排除情况报告；

- （4）自动站备品备件管理报表。

- 7.成交供应商应根据采购人的要求和行业技术的发展，提供系统监控软件、通讯软件、数据平台等并按照采购方要求进行维护和改进，配合采购人进行运维软件的应用。

- 8.运行维修工作界定：浮标站因不可抗力（地震、雷击、洪水、台风等）以及人为破坏导致太阳能板、固定架、锚灯等辅助设备损坏，维修费用由成交供应商自行承担；系统仪器故障维修时，经双方检查核实后，单件配件价格为3万元及以下，费用由成交供应商自行承担并提供；单件配件价格为3万元以上，费用由采购方另行承担。如因运维人员操作错误造成仪器的损坏，维修及耗材、配件费用均由成交供应商自行承担。

（五）应急措施要求

1.突发污染事故要求：当浮标站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，成交供应商须12小时内报告采购人，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购人进行手工监测。

如遇人为破坏造成系统仪器损坏时，成交供应商须12小时内报警，同时24小时内书面报告采购人；如遇不可抗力造成系统仪器损坏时，成交供应商须24小时内书面报告采购人。

2.系统仪器故障

当系统仪器出现故障（包括停运）时，成交供应商保证12小时实质性响应，24小时内到达现场检修，如72小时内无法排除故障，导致浮标站主要监测指标（五参数、营养盐）无法连续监测时，成交供应商须及时通知采购方协商处理方案。

（六）运维工作考核

1.技术指标和要求

（1）水质自动站运行指标要求：总体月有效运行率≥90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率和有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

（2）数据、报告要求：

成交供应商在运营维护管理期内，应确保年度监测数据捕获率不小于90%，定期开展仪器校准和数据审核工作，数据误差符合检测项目性能指标要求，并及时将结果报采购人。定期向采购人提交浮标站运行情况分析报告，报告错误率和网站数据发布率与考核分值挂钩，多次警告没有改善，加倍扣分。

2.采购人定期会对浮标站运行情况进行抽查，查看浮标站运行管理档案，对系统运行各项指标进行考核。其中，异常情况处理率的考核内容包括故障响应时间小于12小时，即发现故障后应在12小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，成交供应商须及时通知采购方协商处理方案。

3.采购人依据运行考核的结果，依照综合考核结果支付运维经费。除前述质量考核外，采购人对运维单位开展运营维护工作考核，依据上述维护内容就每月的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为 100 分，平均分小于85 分为不合格；平均分大于 85 分为合格。具体考核内容分别见附件一和附件二，考核合格后按照合同要求支付相应的运维费。

4.惩罚办法

（1）一旦发现监测数据弄虚作假行为，采购人有权立即终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚并追究法律责任。

（2）考核

①单次考核结果在75分以上，85分以下，为初级警告；扣除该站半年度运维费10%，并责令整改；

②单次考核结果在65分以上，75分以下，为二级警告；扣除该站半年运维费的，30%， 并责令整改；

③考核结果平均分在 65分以下，取消运营合同，并罚款合同额的两倍；单站在65分以下，扣减该站半年运维费。

5.对运维期内发生停运，采购人应酌情扣除相应的运维费用，成交供应商在停运期间，对浮标站仪器进行保管，并确保无损坏。

（七）服务周期与服务地点

1.服务周期：自合同签订之日起至2026年12月31日。

2.服务地点：采购人指定地点。

- （八）项目材料归档

- 全面收集应归档的文件材料，切实留存工作痕迹，真实记录，加强收集，确保归档文件材料的齐全和完整。

- （九）数据归属及保密

- 本项目所形成的数据归采购人所有。未经采购人授权，供应商无权使用数据或将数据发送给任何第三方。

- （十）安全风险及纠纷

- 1.供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由供应商自行承担。

- 2.供应商运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。供应商与所派遣的人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

- （十一）其他约定事项

- 1.本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用（即2026年招标，2027年和2028年沿用），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，一年合同期满后，采购人可自主决定是否续签下一年度合同。如采购人因未获得预算批复或次年预算压减或需求变化等其他原因经书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，供应商自行承担相应风险。如果中标（成交）供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

- 2.本项目合同价包含2026年1月1日至本项目合同签订日期间的服务费，供应商中标后应把此服务期间的费用按中标价的计价方式结算给服务单位。

- 3.在成交供应商运维期结束后，采购人将组织验收小组根据采购文件和供应商响应文件对供应商所供运维护服务进行验收评分。如评分结果不合格，履约保证金不予退还。

二、报价供应商的要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.报价供应商必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力的合法企业单位。

三、约定事项

1.参与报价的单位需将市场询价报价表（附件三）、有效营业执照和其他相关证明材料（如有）于2026年3月19日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至启东市汇龙镇人民中路972号明天商务广场302室，联系人：施女士，联系电话:18901481738。或发送电子扫描件至18901481738@163.com邮箱。

2.报价费用说明：本项目报价包括所有组成部分的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、数据审核、分析报告的编写和上报、备件、耗材供应、应急服务、人工、差旅、运输、装卸、通信、保险、各种税费、招标代理费、2026年1月1日至本项目合同签订日期间的服务费等所有与本项目相关的一切费用，费用一次包定不再增加，请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

3.所有报价材料必须加盖报价单位公章。

4.采购资金的支付方式：银行转账。

5.采购资金的支付时间、条件：合同签订生效六个月内，预付合同金额的30%，运维期结束后一个月内根据考核情况支付合同余款。备注：每次付款前，成交供应商应按采购人要求开具合法发票，对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

南通市启东生态环境局

2026年3月16日

附件一：浮标站运维情况考核内容

1.运维服务内容

系统运维主要针对浮标系统整体进行运维，运维工作主要包括浮标标体的补漆、去除生物附着、系统大检修及仪器设备校准或更换备件等一系列工作，每季度进行一次（根据气候变化而具体实施），采用大船及吊车将浮标系统吊上岸并进行相关的运维。

具体运维工作：

（1）检查浮标系统外观完整后将浮标系统经施工船吊上岸来并进行拆卸，对各部分进行清洗并喷涂防护漆，如有缺少螺丝或是螺丝生锈需及时更换；

（2）检查数据采集系统是否正常工作，单独通过开关电源给数据采集器供电并连接电脑进行收发数据测试，如有稳定的输出电压并收发数据正常，则数据采集器正常。检查完成后取出数据采集板上的TF卡，将TF卡上的数据拷至笔记本内以便带回进行分析处理，一般情况下需将存储卡中的数据删除以确保卡内有足够的空间继续工作，把处理好的存储卡插回插槽；

（3）将水质在线传感器、COD传感器等从剖面升降系统支架上取出并清洗，清洗完成后再对水质在线传感器进行校准，然后将其安装好；

（4）人为模拟现场断电故障，在恢复供电条件后，系统能正常工作，拷机24小时数据正常上传后联系船主进行布放。

（5）数据平台安排专人对设备运行和水质情况进行查看，每天上午和下午通过数据平台软件远程调看浮标水质自动监测站的监测数据至少各1次，根据情况组织开展巡检、核查、维修等工作，保障系统正常、安全运行。

数据平台日常管理工作包括：

（1）检查各浮标、数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题及时处理；

（2）发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，必要时把浮标拖回码头维护，同时采集实际水样进行人工分析；

（3）调取并分析浮标、监测数据；

（4）上报监测结果；

（5）确保在用和备份计算机系统的硬、软件正常运行；定时对系统软件、水质监测软件、 查杀毒软件进行升级更新；每季度备份一次系统监测数据；

（6）做好数据平台日常管理工作记录。

2.运维方案

（1）常规维护

常规维护主要针对浮标标体及系统主要设备进行检修、校准等维护工作，保证系统监测数据的准确性和系统运行的稳定性。该维护需每季度根据海况到达现场将浮标由监测海域拖至岸边固定，然后再进行相关具体工作。

常规维护的主要工作具体如下：

| 维护单元 | 维护对象 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 浮标体 | 浮体及组件 | 检查浮标标体及组件有无明显磕碰及损伤； 检查标体固定螺丝，如果有松动及时拧紧，如有螺丝缺少或是螺丝生锈需立即进行更换，并对标体进行必要的清理 |
| 供电单元 | 太阳能板 | 检查太阳能板有无明显磕碰及损伤；检查太阳能板至汇流箱的电源线连接是否松动 |
|  | 蓄电池 | 检查蓄电池到太阳能控制器的连线有无松动和破损；检查蓄电池的输出电压是否正常 |
|  | 太阳能控制器 | 检查太阳能控制器的连线有无松动和破损；检查太阳能控制器的输入、输出电压是否正常 |
| 控制系统 | 数据采集器 | 检查数据采集箱的的连线是否有松动或破损；通过测试软件检查控制系统的自动控制、远程控制功能 |
|  | 继电器 | 检测和保养 |
| 传输系统 | 数据传输模块 | 检查传输模块及天线的连线是否有松动或破损；通过测试软件检查传输模块的工作情况是否正常 |
| 传感器 | 气象传感器 | 检查气象传感器的外观是否完好，连线是否松动；对传感器表面进行清洗 |
|  | 水质在线传感器 | 检查各类传感器的外观是否完好，接插件是否松动；对传感器表面进行清洗；对传感器进行校准 |

（2）突发状况维护

突发状况维护主要是应对系统突发情况，如浮标长时间断电、数据异常等现象时，采 取的应急应对措施。

主要通过以下检查手段发现突发状况并进行应急处理：

| 检测对象 | 检查内容 | 应急处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 浮标位置 | 查看浮标GPS定位信息，如果浮标位于预先设定的经纬度范围内时，则说明浮标处于正常布放区域，若超过此经纬度，浮标系统可能发生移位 | 跟踪浮标的运动轨迹，同时前往现场进行查看 |
| 供电系统 | 采用专用测试软件远程查看太阳能系统的输入输出电压及蓄电池的电量 | 如蓄电池电量超出正常范围，须前往现场进行查看 |
| 通信网络 | 采用专用测试软件远程测试无线数据传输网络的通断 | 若发现传输网络长期断开，须前往现场进行查看 |
| 系统运行数据 | 采用专用测试软件远程查看系统运行数据，如内部电压、电流、工作温度、湿度、舱门密封情况等等 | 若系统运行数据出现异常，须前往现场进行排查 |
| 水质数据 | 根据国标 GB3097-1997《中国人民共和国国家标准海水水质标准》和仪器长期正常运行测量数据得出各个参数正常范围，通过数据平台检查数据 是否正常 | 如水质参数数据出现数据为 0 或长期超出正常范围，则需立即排查问题，如有必要须及时前往现场检修 |

附件二：浮标站运维情况考核表

考核站点：	运维商：	考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效运行率 （20 分） |  | 浮标数据有效率≥90%得满分； 90%＞浮标数据有效率≥80%得18分；80%＞浮标数据有效率≥70% 或现场存在故障仪器3天以上未修复的得12分； 浮标数据有效率＜70%或现场仪器1个月以上未修复并且无备机替换或手工监测的不得分。 |  |
| 日常校准 （16分） | 日常校准（16分） | 日常校准合格率100%为满分； 90%~100%得12分；80%~90%得10分； 75%~80%得8分；低于75%不得分。 |  |
| 在线率（捕获率） （9分） |  | 在线率≥90%得满分； 90%＞在线率≥80%得6分； 80%＞在线率≥70%的得3分； 在线率＜70%的不得分。 |  |
| 运维内容 （18分） | 标体（6 分） | 保证自动仪器具有良好的运行环境，标体卫生整洁得满分，否则酌情扣分。 |  |
|  | 维护频次（2 分） | 运维频次满足每季度运维1次，定期进行电极清洗，到站率不足一季度一次不得分。 |  |
|  | 自动监测仪器（6 分） | 定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内。 |  |
|  | 通讯（1 分） | 保证电话和无线通讯线路的畅通 |  |
|  | 仪器运行记录（3 分） | 运维记录、质控记录、备品备件更换等记录齐全；档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣分。 |  |
| 运维响应（12分，每 项 4 分） | 应急响应 | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分。 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分。 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反应水质、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分。 |  |
| 运维保障 （25 分，每项5 分） | 持证上岗 | 技术人员持证上岗。 |  |
|  | 技术保障 | 人员技术水平高，能及时解决相关故障。 |  |
|  | 人员保障 | 满足2人得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 车辆保障 | 满足1 车得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 备品备件 | 备品备件按合同及时提供满分，否则酌情扣分。 |  |
| 合计（100分） |  |  |  |

附件三：

市场询价报价表

| # 项目名称 | # 南通市启东生态环境局2026年度通启河口水文水质气象浮标站运维项目 |
| --- | --- |
| # 报价 | # 人民币大写： # （¥： 元） |

注：

- 1.本表须机打并加盖报价单位公章，手填无效、改动无效、复印件无效。

- 2.本表后请附上相关材料并加盖报价单位公章。

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价联系人电话：

日期：        年        月        日